## Slide 1
NINEBELL
SMART CARE BED
리모컨 UI/UX 상세 스토리보드
모드별 동작 시나리오 및 네비게이션 설계
70개 로드셀 체압 센싱
10개 독립 매트리스 상하/틸트 제어
등판/다리판 전동 자세제어
2026.04 | v3.0

## Slide 2
UX 설계 원칙
1. 정보 중심 홈 화면
홈 화면 = 침대 상태 대시보드 체압 히트맵 + 매트리스 단면도 + 동작 상태 → 켜자마자 환자 상태 파악 가능
2. 일관된 키 동작
모든 모드에서 동일한 키 규칙: ◀▶ = 항목 선택/값 조절 ▲▼ = 이동/스크롤 확인 = 실행/정지 설정 = 저장/뒤로
3. 현재 상태 항상 표시
상단 상태 바: 동작 중 기능 배지 커서 인디케이터: 현재 조작 단계 표시 하단: 미니 체압맵 (선택적)
4. 안전한 네비게이션
자동 홈 복귀: 30초 무입력 시 홈으로 모드키 재클릭 = 홈 복귀 설정 미저장 시 확인 프롬프트 긴급 정지 항상 가능
5. 진입 장벽 최소화
모드 진입 → 즉시 핵심 정보 표시 설정은 2단계 이내 도달 확인 한 번으로 실행 시작

## Slide 3
홈 화면 — 침대 상태 대시보드
SMART CARE BED
● 연결됨
실시간 체압 분포
저
중
고
위험
매트리스 단면 (10 세그먼트)
머리
발
동작 상태
교대부양
온열2
통풍1
기능 바로가기 (버튼 아이콘 가이드)
체압분산
교대부양
마사지
돌봄케어
자세제어
해당 버튼을 누르면 기능 화면으로 이동 30초 무입력 시 자동으로 홈 화면 복귀
【홈 화면 구성 요소】
① 상단 바: 제품명 + ESP32 연결 상태
② 체압 히트맵 (메인 영역)
10×7 = 70셀, 실시간 갱신
색상: 파랑(저압) → 빨강(고압)
욕창 위험 부위 즉시 인지
③ 매트리스 단면도
10개 세그먼트의 현재 높이/틸트
움직이는 세그먼트 = 색상 강조
④ 동작 상태 배지
현재 활성 기능 한눈에 표시
⑤ 기능 바로가기 가이드
어떤 버튼으로 어디 가는지 안내
【홈 화면 키 동작】
체압분산 키 → 체압분산 모드
교대부양 키 → 교대부양 모드
마사지 키 → 마사지 모드
돌봄케어 키 → 돌봄케어 모드
자세제어 키 → 자세제어 모드
설정/저장 키 → 설정 모드
온열 키 → 온열 단계 순환 (LED+배지)
통풍 키 → 통풍 단계 순환 (LED+배지)
전원 숏클릭 → 초기위치 복귀
전원 롱클릭 → 종료
【자동 복귀 규칙】
어떤 모드에서든 30초 무입력 → 홈 복귀
(모터 동작 중에는 타이머 비활성)
【데이터 갱신 주기】
체압맵: ESP32로부터 ~500ms 주기 수신
매트리스: 각도 변경 시 즉시 수신
상태 배지: 명령 송수신 시 즉시 갱신
→ display_refresh를 주기적으로 true 설정
→ 홈 화면에서는 항상 데이터 갱신

## Slide 4
공통 네비게이션 규칙 (모든 모드 적용)
모드 진입 / 복귀
【진입】 해당 모드의 물리 버튼 1회 클릭
→ 모드 화면으로 즉시 전환
→ 이전 설정값 유지 (변경 전까지)
【홈 복귀 방법 (4가지)】
① 같은 모드 버튼 다시 클릭 → 즉시 홈
② 다른 모드 버튼 클릭 → 해당 모드로 전환
③ 30초 무입력 → 자동 홈 복귀
④ 전원 숏클릭 → 초기위치 복귀 + 홈
상태 바 (모든 화면 공통)
【상단 상태 바 — 항상 표시】
동작 중인 기능을 배지로 표시:
[교대부양] [마사지3] [온열2] [통풍1]
→ 어떤 화면에서든 현재 상태 확인 가능
→ 배지 색상으로 기능 구분
→ 동작 중인 기능이 없으면 빈 상태
온열/통풍: 키 누를 때마다 단계 순환
→ 상태 바 배지 즉시 갱신 (기존 LED + 화면 표시)
커서 시스템 개선안 (체압분산/교대부양/마사지 공통)
① 실행 모드 (CURSOR_MODE) 확인=시작/정지 ◀▶=타입 전환
설정키
② 부위 선택 (CURSOR_BODY) ▲▼=부위 이동 ◀▶=활성/비활성
확인키
③ 값 조절 (CURSOR_SET) ▲▼=항목 이동 ◀▶=값 증가/감소
확인키
설정키
【개선 포인트】
현재 상태를 화면에 표시:
[● 실행] [부위] [값]
선택된 단계를 파란색 강조
→ 사용자가 지금 어디인지
항상 알 수 있음
설정키 = 뒤로 (항상)
확인키 = 앞으로 (항상)

## Slide 5
교대부양 — 상세 동작 시나리오
온열2
교대부양
[● 일반] [집중] [수면]
교대부양은 에어셀을
교대로 부양하여
욕창을 예방합니다.
◀▶ 모드 선택
확인 시작
설정 세부설정
① 모드 진입
교대부양 버튼 클릭
→ 타입 선택 화면
→ 간단한 기능 설명 표시
→ ◀▶로 일반/집중/수면 전환
온열2
교대부양
[일반] [● 집중] [수면]
집중 모드:
높은 압력의 부위를 집중적
으로 부양합니다.
▶ 확인: 시작
▶ 설정: 세부설정
② 타입 선택
◀▶로 타입 변경
→ 각 타입별 설명 표시
→ 확인키: 즉시 시작
→ 설정키: 세부설정 진입
설정키
온열2
교대부양 - 집중
[실행] [● 부위] [값]
● 머리 활성
상체(상) 활성
상체(하) 비활성
다리 활성
▲▼ 부위 이동
◀▶ 활성/비활성
확인: 값 조절 →
설정: ← 돌아가기
③ 부위 선택
▲▼: 부위 이동
◀▶: 활성/비활성 토글
확인키: 값 조절 모드로
설정키: 타입 선택으로 복귀
확인키
온열2
교대부양 - 집중
[실행] [부위] [● 값]
[ 머리 ] 설정:
● 시간: ◀ 30분 ▶
높이: 3
RPM: 2
▲▼ 항목 이동
◀▶ 값 조절
확인: ← 부위선택
④ 값 조절
▲▼: 시간/높이/RPM 이동
◀▶: 값 감소/증가
확인키: 부위 선택으로 복귀
설정키: 저장 후 실행모드
【설정값 범위】
시간:
10~120분 (10분 단위)
높이:
1~6 단계
RPM:
1~3 단계
각 부위별 독립 설정
타입(일반/집중/수면)
별 독립 저장
【복귀 시나리오】
교대부양 키 재클릭
→ 홈 복귀
다른 모드키 클릭
→ 해당 모드로 전환
30초 무입력
→ 자동 홈 복귀
확인키 (실행모드에서)
→ 시작/정지 토글 후
홈 복귀 (제안)

## Slide 6
교대부양 — 실행 중 및 상태 전이
교대부양
온열2
교대부양 - 집중
▶ 동작 중
┌─ 집중 모드 ─┐
│ │
│ 에어셀 교대 │
│ 부양 중... │
│ │
└──────────┘
확인: 일시정지
교대부양: 홈으로
⑤ 동작 중
확인
교대⏸
온열2
교대부양 - 집중
❚❚ 일시정지
┌─ 집중 모드 ─┐
│ │
│ 일시정지됨 │
│ │
│ │
└──────────┘
확인: 재시작
교대부양: 홈으로
⑥ 일시정지
확인
교대부양
온열2
홈 화면
[체압 히트맵]
(실시간 표시)
[매트리스 단면]
[교대부양] [온열2]
↑ 동작 중 표시!
교대부양 키: 제어 복귀
확인: —
홈 (동작 계속)
상태 전이도
정지
확인
동작중
확인
일시정지
확인
홈 복귀 시: 동작은 계속됨 (배지 표시)
교대부양 키 재클릭: 제어 화면 복귀
★ 개선 제안
【현재 문제】
확인키를 누르면 시작되지만,
홈으로 돌아가지 않아 사용자가
실행 여부를 확인하기 어려움
【제안】
확인키로 시작 → 2초 후 자동 홈 복귀
→ 홈에서 동작 상태 배지로 확인
→ 교대부양 키로 다시 진입하면
정지/설정 변경 가능
또는: 시작 후 동작 중 화면 유지
→ 교대부양 키/30초 후 홈 복귀

## Slide 7
체압분산 — 상세 동작 시나리오
체압분산
체압분산은 높은 압력의
부위를 자동으로 감지하여
압력을 분산합니다.
● 머리 활성
상체(상) 활성
상체(하) 비활성
다리 활성
확인: 시작
설정: 세부설정
① 진입 화면
체압분산 - 설정
[실행] [● 부위] [값]
● 머리 [활성]
상체(상) [활성]
상체(하) [비활성]
다리 [활성]
▲▼ 부위 이동
◀▶ 활성/비활성 토글
확인 → 값 조절
설정 ← 돌아가기
② 부위 선택
체압분산 - 설정
[실행] [부위] [● 값]
[ 머리 ] 설정:
● 레벨: ◀ 3 ▶
속도: 2
▲▼ 항목 이동
◀▶ 값 조절
확인 ← 부위선택
설정: 저장 후 실행모드
③ 값 조절
【체압분산 특징】
• 교대부양과 달리 타입 선택 없음 (1가지 모드)
• 설정 항목: 레벨(1~6), 속도(1~6) — 2개
• 4개 부위별 독립 설정 가능
【네비게이션 흐름】
체압분산키 → 진입 화면 (기능 설명 + 부위 목록)
└→ 확인키: 현재 설정으로 시작 → 홈 복귀
└→ 설정키: 부위 선택 모드 진입
└→ ▲▼: 부위 이동, ◀▶: 활성/비활성
└→ 확인키: 값 조절 모드 진입
└→ ▲▼: 레벨/속도 이동, ◀▶: 값 조절
└→ 확인키: 부위 선택으로 복귀
└→ 설정키: 저장 후 실행 모드 복귀
【복귀 시나리오】
• 체압분산 키 재클릭 → 홈 복귀
• 다른 모드 키 → 해당 모드 전환 (체압분산 동작 계속)
• 30초 무입력 → 자동 홈 복귀
• 확인키로 시작 → 동작 중 화면 → 홈
【동작 중 홈에서】
• 상태 배지: [체압분산] 표시
• 체압맵에서 분산 효과 실시간 확인 가능

## Slide 8
마사지 — 상세 동작 시나리오
마사지5
마사지
◀ [마사지 3] ▶
(아이콘 표시)
마사지 3번:
맥파 마사지
◀▶ 타입 선택 (1~12)
확인: 시작
설정: 세부설정
① 타입 선택
마사지3
마사지 3 - 동작중
◀ [마사지 3] ▶
(아이콘 표시)
▶ 동작 중
시간: 30분 남음
확인: 일시정지
마사지: 홈 (동작유지)
다른 마사지 선택: 전환
② 동작 중
【마사지 12종】
1. 리듬타입 7. 타입7
2. 물결 8. 타입8
3. 맥파 9. 타입9
4. 타입4 10. 타입10
5. 타입5 11. 타입11
6. 타입6 12. 타입12
◀▶로 순환 선택
각 타입별 전용 아이콘 표시
【마사지 특수 동작】
• 동시 동작: 마사지 + 교대부양 가능
• 마사지 동작 중 다른 모드 → 마사지 계속
• 홈에서 상태 배지로 확인
• 같은 마사지 재선택 → 정지
• 다른 마사지 선택 → 기존 정지 + 새로 시작
【설정 항목】
시간: 10~120분 (10분 단위)
높이: 30~170 (30단위, 최대170)
4개 부위별 독립 설정:
머리 / 상체(상) / 상체(하) / 다리
【네비게이션】
마사지키 → 타입 선택 (◀▶)
└→ 확인키: 시작
└→ 설정키: 부위설정 진입
└→ 부위설정 → 값조절 (공통 패턴)

## Slide 9
돌봄케어 — 상세 동작 시나리오
돌봄케어
[● 머리감싸기] [배변]
(머리감싸기 이미지)
머리감싸기 모드:
환자의 머리를 안전하게
감싸는 자세를 만듭니다.
◀▶ 모드 전환
확인: 시작/정지
① 모드 선택
돌봄케어 - 배변
[머리감싸기] [● 배변]
(배변 모드 이미지)
배변 모드:
배변 보조 자세를
만들어줍니다.
◀▶ 모드 전환
확인: 시작/정지
② 배변 선택
배변
돌봄케어 - 배변 실행중
[머리감싸기] [● 배변]
(실행 중 이미지)
▶ 동작 중
◀ 좌틸팅 우틸팅 ▶
[평탄화]
확인: 정지
③ 실행 중 (틸팅)
【돌봄케어 특징 — 다른 모드와 다른 점】
• 커서 3단계 없음 (설정 항목 없음)
• 확인키 = ON/OFF 토글 (시작/정지만)
• ◀▶ = 모드 전환 (머리감싸기 ↔ 배변)
【배변 모드 실행 중 특수 키】
• ◀ = 좌측 틸팅 (CMD2_MOVE_LEFT)
• ▶ = 우측 틸팅 (CMD2_MOVE_RIGHT)
• ▼ = 평탄화 (CMD2_MOVE_CENTER)
• 확인 = 동작 정지
★ 개선 제안: ▲▼로 머리감싸기↔배변 전환 추가
(현재 UP/DOWN 미구현 → 네비게이션 추가)
【네비게이션 흐름】
돌봄케어키 → 모드 선택 (◀▶)
└→ 머리감싸기 선택 → 확인: 시작/정지
└→ 배변 선택 → 확인: 시작
└→ 실행 중: ◀▶=틸팅, ▼=평탄화
└→ 확인: 정지
• 돌봄케어 키 재클릭 → 홈 복귀
• 실행 중 다른 모드 → 홈 (돌봄 정지됨)
• 30초 무입력 → 자동 홈 복귀

## Slide 10
자세제어 — 상세 동작 시나리오
NEW
온열2
자세제어
[등판] [다리판] [● 등/다리]
▲ (누르면 올림)
(침대 일러스트)
(등판+다리판 표시)
▼ (누르면 내림)
◀▶ 탭 전환
확인: 전체 정지
① 수동 제어
온열2
자세제어 - 프리셋
[등판][다리][등/다리][● 셋]
● 식사 모드
수면 모드
안락 모드
긴급 평탄
▲▼ 프리셋 선택
확인: 실행
② 프리셋 선택
자세제어
온열2
자세제어 - 식사모드
▶ 식사 모드 실행 중
등판: ████████░░ 80%
다리: ███░░░░░░░ 30%
1단계: 등판 올림 중...
2단계: 다리판 올림 대기
3단계: 안정 후 다리 내림
확인: 중지
③ 프리셋 실행 중
【수동 제어 (등판/다리판/등+다리 탭)】
▲ 키: 누르는 동안 올림, 떼면 즉시 정지
▼ 키: 누르는 동안 내림, 떼면 즉시 정지
◀▶ 키: 등판 → 다리판 → 등/다리 → 프리셋 탭 전환
확인 키: 모터 전체 정지 (안전 정지)
★ 디바운스 없이 raw SPI 상태 감지
(눌리는 즉시 동작, 떼는 즉시 정지)
【프리셋 탭 — NEW】
▲▼: 프리셋 항목 선택
확인: 선택된 프리셋 실행
실행 중 확인: 즉시 정지
【프리셋 동작 상세】
식사: 등판 최대 → 다리판 올림(밀림방지) → 안정 후 다리 내림
수면: 전체 평탄화 (모든 세그먼트 0°)
안락: 등판 30° + 다리판 15° (TV 시청 자세)
긴급평탄: 모든 세그먼트 즉시 0° (응급 상황)
→ 프리셋은 ESP32 측에서 시퀀스 제어
→ 리모컨은 명령 전송 + 진행률 표시
→ 실행 중 확인키로 언제든 중지 가능

## Slide 11
온열/통풍 · 설정 · 종료 · 낙상경고
온열 / 통풍
【화면 전환 없이 동작】
온열 키 누를 때마다:
OFF → 1단 → 2단 → 3단 → OFF
통풍 키 누를 때마다:
OFF → 1단 → 2단 → 3단 → OFF
★ 개선: LED + 상태 바 배지
기존: LED만 표시
개선: 상태 바에도 [온열2] 표시
→ 어떤 화면에서든 확인 가능
설정 / 초기화
【설정 모드 (홈에서만 진입)】
설정/저장 키 → 설정 화면
◀▶: 매뉴얼 / 자가진단 선택
확인: 자가진단 실행
【초기화 (설정 모드 내)】
★ 초기화 버튼은 자세제어로
재할당되었으므로,
초기화는 설정 메뉴 내
서브 메뉴로 이동 제안
설정 키 재클릭 → 홈 복귀
종료
【전원 롱클릭 (~3초)】
3초 도달 즉시 종료 시작
(릴리즈 대기 없음)
→ "종료합니다." 화면 표시
→ 모든 키 입력 차단
→ 초기위치 복귀 명령 전송
→ ESP32 ACK 수신 후 LCD OFF
【전원 숏클릭】
→ 초기위치 복귀 + 홈 화면
→ 동작 중 기능 모두 정지
낙상 경고
【ESP32 트리거】
ESP32에서 CMD2_FALL_ALERT
수신 → 즉시 경고 화면 전환
→ 빨간 원 + "!" + "낙상 경고"
→ 확인키와 전원키만 동작
→ 나머지 모든 키 차단
【해제】
확인키 → CMD2_FALL_CLEAR 전송
→ 홈 화면 복귀
★ 버그 수정: 억제 플래그 추가
(재수신 방지 5초 타임아웃)
★ 자동 홈 복귀 규칙 (모든 모드 공통)
30초 무입력 → 홈 화면 자동 복귀 (모터/마사지 등 동작 중이면 타이머 비활성) | 모드 키 재클릭 → 즉시 홈 복귀 | 다른 모드 키 → 해당 모드 직접 전환 | 전원 숏클릭 → 전체 정지 + 홈

## Slide 12
모드별 키 동작 요약
모드
▲▼
◀▶
확인
설정/저장
복귀 방법
홈
—
—
—
설정 진입
전원 숏=초기위치 전원 롱=종료
체압분산
부위 이동 (BODY/SET)
활성토글 / 값 조절
시작/정지 BODY↔SET
저장/뒤로
모드키=홈 30초=자동홈
교대부양
부위 이동 (BODY/SET)
타입 전환 / 값 조절
시작/정지 BODY↔SET
저장/뒤로
모드키=홈 30초=자동홈
마사지
부위 이동 (BODY/SET)
타입(1~12) / 값 조절
시작/정지 BODY↔SET
저장/뒤로
모드키=홈 동작 유지됨
돌봄케어
타입 전환 (제안)
타입 전환 / 틸팅
ON/OFF 토글
홈 복귀
모드키=홈 정지됨
자세제어
모터 올림 내림(누름/뗌)
탭 전환 등/다리/프리셋
정지 프리셋 실행
—
모드키=홈 모터 정지
낙상경고
—
—
해제→홈
—
확인키만 가능

## Slide 13
구현 로드맵
Phase 1
✅ 홈 화면 리디자인 (체압맵+단면도+배지)
✅ 상태 바 전 화면 적용
⬜ 온열/통풍 화면 피드백 추가
⬜ 낙상 경고 해제 버그 수정
⬜ 자동 홈 복귀 타이머 (30초)
⬜ 자세제어 키 진입/탈출 대칭 수정
Phase 2
⬜ 커서 상태 인디케이터 추가
⬜ 확인키 동작 통일 (시작→홈복귀)
⬜ 자세제어 프리셋 모드 (식사/수면/안락/긴급)
⬜ 돌봄케어 ▲▼ 네비게이션 추가
⬜ 설정키 동작 통일 (저장/뒤로)
⬜ 모드 진입 시 기능 설명 표시
Phase 3
⬜ 체압 데이터 트렌드 표시
⬜ 자동 체압분산 스케줄링
⬜ 매트리스 실시간 각도 표시
⬜ 보호자 알림 연동 (BLE/WiFi)
⬜ 매트리스 캘리브레이션
⬜ UI 애니메이션/트랜지션
기대 효과
제품 차별화
체압 히트맵 = 첫 화면 임팩트 경쟁사 대비 확실한 우위
사용자 신뢰
실시간 데이터 = 전문 의료기기 환자/보호자 안심
운영 효율
상태 한눈에 파악 간병인 교대 시 정보 전달
안전성
욕창 위험 즉시 인지 긴급 평탄화 프리셋

## Slide 14
NINEBELL SMART CARE BED
UI/UX 상세 스토리보드 v3.0
의견 및 피드백을 부탁드립니다
Phase 1 즉시 적용
Phase 2 1개월 내
Phase 3 2개월 내
NINEBELL | 2026.04